附件2

计量比对发现问题汇总表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主导实验室 联系方式 | 存在问题 | 存在问题的参比实验室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-A-01 | F2等级砝码量值计量比对 | 主导实验室： 自治区计量测试研究院 联系人：孙庆军 联系方式：0991-3191614 | 没有按照规程中的测量方法建立正确的数学模型，对相对不确定度的表示方法认识模糊 | 新疆中测测试有限责任公司 |
|  |  |  |  | 测量不确定度结果有效位数取得太多或者末位没有对齐 | 克拉玛依市质量与计量检测所 |
|  |  |  |  | 原始记录不符合规程要求 | 石河子质量与计量检测所 |
| 2 | 2023-A-02 | 外径千分尺校对用量杆量值计量比对 | 主导实验室： 自治区计量测试研究院 联系人：高颖 联系方式：0991-3191536 | 测量值要求给出偏差值，但该单位给出的值是示值误差，在25 mm、125mm测量值出现等效度¦En¦＞1的结果，偏离正常范围。 | 新疆吐哈石油勘探开发有限公司 |
|  |  |  |  | 对测量不确定度评定方法不熟悉 | 新疆吐哈石油勘探开发有限公司、新疆天电电力工程有限责任公司、中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密机务段、中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒机务段 |
| 3 | 2023-A-03 | 电导率仪量值计量比对 | 主导实验室： 自治区计量测试研究院 联系人：董婷 联系方式：13999402887 | 技术人员对检定规程及仪器校准等理解不透彻；不确定度评定不合理。 | 石河子质量与计量检测所、新疆兵天绿诚检测有限公司、新疆中测测试有限责任公司 |